Параметры для работы со стерилизаторами с фиксироваными  режимами приведены в табл.1.                                                                  Таблица 1

| Наименование режима | Температура,°С | Время выдержки, мин. |
| --- | --- | --- |
| Стерилизация | 200 | 45 |
| Стерилизация | 180 | 60 |
| Стерилизация | 160 | 150 |
| Дезинфекция | 120 | 45 |
| Сушка | 85 | 30 |

2. Назначение изделий

2.1 Стерилизаторы воздушные ГП-10-01, ГП-20-01 ГП-40-01, ГП-80-01,(в дальнейшем стерилизаторы), предназначенные для проведения воздушной стерилизационной обработки хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200°С), игл к ним, стеклянной и металлической посуды и других изделий медицинского назначения.

Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки изделий медицинского назначения.

2.2 Стерилизаторы применяются в стационарных медицинских учреждениях, аптеках, эпидемиологических лабораториях, лечебно-профилактических и других учреждениях медико-биологического профиля.

2.3 Стерилизаторы предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от + 10° С до +35° С, относительной влажности до 90% при +25° С и атмосферном давлении (837 – 1064) гПа.

3. Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Модель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры стерилизационной камеры, мм: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 262´230´176 330´292´224 410´365´278 515´452´353 |
| 2 | Габаритные размеры стерилизатора с отдельно выступающими частями, мм: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 360´450´540 430´520´580 510´555´648 615´670´710 |
| 3 | Масса стерилизатора без запасных частей и принадлежностей, кг, не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 19 22,5 28 38 |
| 4 | Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт/ч, не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 0,75 1,15 1,5 2,1 |
| 5 | Время нагрева до температуры стерилизации +180°С, загруженного стерилизатора, мин., не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 20 25 30 35 |
| 6 | Автоматически поддерживаемые фиксированные температуры в стерилизационной камере, °С: Установка температуры в ручную | Для всех моделей | +85±3 +120±3 +160±3 +180±3 От 60-200°С |
| 7 | Стерилизатор обеспечивает автоматически время выдержки, мин. Установка времени в ручную | Для всех моделей | 30+5; 45+5; 150+5; 60+5 От 0-999мин. |
| 8 | Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц | Для всех моделей | 220±10% 50 |
| 9 | Наработка на отказ, ч., не менее условно-непрерывной работы: | Для всех моделей | 2500 |
| 10 | Средний срок службы, год, не менее: | Для всех моделей | 8 |