Содержание

|  | # Страница |
| --- | --- |
| 1. Общие указания | 2 |
| 2. Назначения изделий | 2 |
| 3. Технические характеристики | 3 |
| 4. Комплектность поставки | 4 |
| 5. Устройство | 4 |
| 6. Указания мер безопасности | 5 |
| 7. Подготовка стерилизатора к работе | 5 |
| 8. Порядок работы и рекомендации по загрузке | 6 |
| 9. Техническое обслуживание | 6,7 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 8 |
| 11. Свидетельство о приёмке | 11 |
| 12. Гарантии изготовителя | 9 |
| 13. Сведения о рекламациях | 9 |
| 14. Сведения о консервации | 11 |
| 15. Свидетельство о консервации | 10 |
| 16. Свидетельство об упаковке | 11 |
| 17. Правила транспортирования и хранения | 10 |
| 18. Гарантийный талон | 15,16,17 |
| 19. Схема электрическая принципиальная | 14 |
| 20. Элементы схемы электрической принципиальной 21. Инструкция по настройке блока управления 22. Таблица регистрации рекламаций | 20 18,19 21 |

1.   Общие указания

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики стерилизаторов воздушных ГП (в дальнейшем стерилизаторы), соответствующие ГОСТ 22649-83 «Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия» и                            ТУ У 33.1-32132564-001-2003.

1.2 К работе со стерилизаторами допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

1.3 Проверка, наладка и ремонт стерилизаторов должны проводиться специалистами, изучившими техническую и эксплуатационную документации на стерилизаторы и имеющие группу допуска, не ниже третьей, при работе на электроустановках до 1000 В.

1.4 В связи с постоянным усовершенствованием стерилизаторов, внедрением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией стерилизаторов и настоящим руководством по эксплуатации.

Параметры для работы со стерилизаторами с фиксироваными  режимами приведены в табл.1.                                                                  Таблица 1

| Наименование режима | Температура,°С | Время выдержки, мин. |
| --- | --- | --- |
| Стерилизация | 200 | 45 |
| Стерилизация | 180 | 60 |
| Стерилизация | 160 | 150 |
| Дезинфекция | 120 | 45 |
| Сушка | 85 | 30 |

2. Назначение изделий

2.1 Стерилизаторы воздушные ГП-10-01, ГП-20-01 ГП-40-01, ГП-80-01,(в дальнейшем стерилизаторы), предназначенные для проведения воздушной стерилизационной обработки хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200°С), игл к ним, стеклянной и металлической посуды и других изделий медицинского назначения.

Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки изделий медицинского назначения.

2.2 Стерилизаторы применяются в стационарных медицинских учреждениях, аптеках, эпидемиологических лабораториях, лечебно-профилактических и других учреждениях медико-биологического профиля.

2.3 Стерилизаторы предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от + 10° С до +35° С, относительной влажности до 90% при +25° С и атмосферном давлении (837 – 1064) гПа.

3. Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Модель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры стерилизационной камеры, мм: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 262´230´176 330´292´224 410´365´278 515´452´353 |
| 2 | Габаритные размеры стерилизатора с отдельно выступающими частями, мм: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 360´450´540 430´520´580 510´555´648 615´670´710 |
| 3 | Масса стерилизатора без запасных частей и принадлежностей, кг, не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 19 22,5 28 38 |
| 4 | Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт/ч, не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 0,75 1,15 1,30 2,1 |
| 5 | Время нагрева до температуры стерилизации +180°С, загруженного стерилизатора, мин., не более: | ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | 20 25 30 35 |
| 6 | Автоматически поддерживаемые фиксированные температуры в стерилизационной камере, °С: Установка температуры в ручную | Для всех моделей | +85±3 +120±3 +160±3 +180±3 От 60-200°С |
| 7 | Стерилизатор обеспечивает автоматически время выдержки, мин. Установка времени в ручную | Для всех моделей | 30+5; 45+5; 150+5; 60+5 От 0-999мин. |
| 8 | Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц | Для всех моделей | 220±10% 50 |
| 9 | Наработка на отказ, ч., не менее условно-непрерывной работы: | Для всех моделей | 2500 |
| 10 | Средний срок службы, год, не менее: | Для всех моделей | 7 |

4. Комплектность поставки

| Наименование | Количество, шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГП-10- 01 | ГП-20-01 | ГП-40-01 | ГП-80-01 |
| 1. Стерилизатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Принадлежности кассета кассета кассета кассета | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Запасные части: Предохранитель: RF-1 5*20 (2А) RF-1 6*20 (6А) RF-1 6*20 (8А) RF-1 6*20(10А) RF-1 6*20(15А) | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| 4.Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации ( РЭ) | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Устройство.

5.1 Основными элементами стерилизатора (рис.1) являются:  корпус 1 и дверь

2,  изготовленные из тонколистовой стали, а также блок управления 3.

5.2 Внутри корпуса монтируется коробка 5, выполненная из коррозионно-стойкой стали. Коробка,  огражденная стенкой 6, образует стерилизационную камеру. Пространство между корпусом и камерой, а также корпуса дверей, заполнено теплоизолятором 7. Зазор между боковой стенкой стерилизационной камеры и ограждением служит каналом для циркуляции воздуха, которая обеспечивается крыльчаткой 8 и электродвигателем 9. За ограждением стерилизационной камеры монтируется трубчатый электронагреватель 10, датчик управления 12. Термопредохранитель 11 установлен внутри камеры.  Замок 13 обеспечивает фиксацию закрытой двери стерилизатора. . В камере на кассетодержателях устанавливаются кассеты 14.

5.3 Сверху корпуса стерилизатора крепится  блок управления 3.   Стерилизатор подключается к сети питания с помощью кабеля.

# 6. Указание мер безопасности

6.1 Источником опасности в стерилизаторе является напряжение питающей электрической сети 220 В, а также нагретые объекты стерилизации при извлечении их из камеры при аварийных ситуациях.

6.2 Стерилизатор по способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током относится к изделиям, снабжённым трёхполюсной сетевой вилкой с заземляющим контактом.

6.3 При работе стерилизатора необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до     1000 В.

6.4 Лица, не прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов, к работе не допускаются.

6.5 При обнаружении во время работы какой-либо неисправности, стерилизатор должен быть отключен от сети до устранения неисправности.

6.6 Запрещается:

производить загрузку, выгрузку или какой-либо ремонт стерилизатора во время работы;

помещать в стерилизационную камеру легковоспламеняющиеся материалы (вата, легковоспламеняющие масла и т.п.) ;

включать стерилизатор в сеть с незакрытым блоком управления;

включать стерилизатор без заземления;

проводить ремонтные работы при включённом стерилизаторе.

7. Подготовка стерилизатора к работе

7.1 Распаковать стерилизатор.(сохранить тару). Тщательно очистить его от консервирующего покрытия.

7.2  Проверить комплектность стерилизатора..

7.4  Закрепить блок управления двумя саморезами к задней стенке.

7.5  Установить стерилизатор на место эксплуатации.

Примечание:

1  Для надёжного закрытия дверей стерилизатор необходимо выставить на горизонтальной плоскости без перекоса.

2. Не рекомендуется устанавливать стерилизатор вблизи отопительной системы и нагревательных приборов.

7.6  Произвести дезинфекцию рабочей камеры.

Внимание! В случае транспортировки стерилизатора при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.

8. Порядок работы и рекомендации по загрузке

8.1 Уложить равномерно стерилизуемые объекты в кассеты и поместить их в камеру через дверь.  Масса загрузки в одну кассету не более:           ГП-10-01- 1 кг., ГП-20-01-  2 кг., ГП-40-01-  3 кг., ГП-80-01-  5 кг.

В каждую  кассету уложить индикаторную полоску типа ИС-160/150 или ИС-180-61 для контроля процесса стерилизации.

Внимание! 1.Перед загрузкой стерилизатора с изделий, подвергаемых обработке, после мойки влага должна стечь в течении не менее 10 мин.

2. При загрузке стерилизатора категорически запрещается перекрывать продувочные окна предметами, подлежащими стерилизационной обработке.

8.2  Закрыть дверь стерилизатора.

8.3 Подсоединить вилку сети питания стерилизатора к сетевой розетке.

8.4 Включите стерилизатор нажатием кнопки 9(рис. 2.), при этом на цифровых индикаторах высвечиваются значения одного из пяти режимов  а точнее, тот режим, при котором производилась стерилизация перед отключением.   После включения ,  можно выбрать любой из 5

установленных заводом изготовителем режимов, нажимая кнопку выбора режимов 10 (рис 2). После этого, как выбран режим, запустить стерилизатор кнопкой 5 (рис 2).

8.5 При достижении заданной температуры и по истечении 10 мин., отведённых для выравнивания в объёме камеры, загорается индикатор 2 «выхода на режим стерилизации» и начинается отсчет выдержки на убывание, демонстрирующийся на индикаторе 1 «минуты».

8.6 По окончании времени выдержки на индикаторе 1 показания доходят до нулей , прекращается нагрев камеры, звучит звуковой сигнал ,который можно отключить нажав кнопку 10.

8.7 При снижении температуры в камере до 60 С включается звуковой сигнал «одиночные гудки». Стерилизатор отключают кнопкой 9 и производят выгрузку.

8.8 Если во время стерилизации , по какой либо причине , температура отклонилась от заданной на ±7 С , схема управления отрабатывает режим аварии, загорается индикатор 8.

На случай неуправляемого нагрева камеры в стерилизаторе предусмотрена защита, для которой применён термопредохранитель.

9.Техническое обслуживание

9.1 Стерилизатор необходимо содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений.

9.2 Техническое обслуживание электрической части стерилизатора должно проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

9.3 При техническом обслуживании стерилизатор должен быть отключен от сети.

9.4 Техническое обслуживание силовой части проводится периодически раз в 12 месяцев.

9.4.1 Внешним осмотром проверить качество пайки и надёжность крепления проводов в прижимных соединениях силовой части, т. е. силовой кабель, автоматический выключатель,  реле, предохранители, нагревательные элементы, разъёмы, платы. При необходимости восстановить соединения.

9.4.2. При осмотре нагревательных элементов необходимо удалить загрязнения с изоляционных втулок и контактных стержней, а также устранить ослабления крепления проводов. Проверить омическое сопротивление нагревательных элементов.

9.5 Техническое обслуживание блоков управления проводится периодически раз в год.

9.5.1 Открыть крышку блока проверить состояние плат, качество и надежность пайки, состояние разъёмов и жгутов. При необходимости очистить от пыли, восстановить соединения и промыть спиртом ректификатом.

9.5.2 Периодически через 6-12 месяцев работы или в случае ремонта измерительной части необходимо провести контроль температуры внутри камеры. Для этого надо открыть пробку 15 и установить лабораторный термометр (аттестованный) с пределами измерения 0 - 250 оС на глубину не мене 50 мм от верхней стенки камеры, либо другой измерительный

прибор(аттестованный). Через 30 минут после начала отсчета стерилизационной выдержки, контролируют температуру в камере. При её несоответствии значениям, указанным в п.3.2 технических характеристик, необходимо произвести подстройку температурных режимов в блоке управления (для этого обратиться на воспользоваться инструкцией по настройке блока управления). После устранения неисправностей провести повторный контроль температуры в камере.

Внимание! Обслуживание стерилизаторов производят представители медтехник, либо представители производителя.

10. Перечень наиболее возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

| Наименование неисправностей | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении вилки шнура питания и кнопки №9(рис.2) в Сеть не горит индикатор сетевого напряжения | Нет напряжения в сети. Нарушена целостность шнура питания. Сгорел предохранитель (0,15 А) | Проверить сеть 220 В. Прозвонить шнур. Заменить предохранитель Заменить кнопку № 9. |
| При нажатии кнопки №9(рис.2) И запуска программы кнопкой5 (рис.2) не включается электродвигатель вентилятора | Перегорел предохранитель (2 А ) Не исправность термопре дохранителя Неисправен электродвига тель | Заменить Проверить цепь термо- предохранителя |
| При нажатии кнопки №9(рис.2) и запуска программы кнопкой5 (рис.2) горит светодиод-нагрев и индикатор температуры, нагрев стерилизационной камеры не происходит | Выход из строя Электронагревателя Ек Выход из строя симмистора ВТА-140 R2, R3 – 330-430 Ом Выход из строя МОС-3063 | Заменить электронагреватель Заменить симистор Заменить Заменить |
| При нажатии кнопки №9(рис.2) и запуска программы кнопкой5 (рис.2) мигает светодид-авария и мигают индикаторы температуры и времени | Неисправность в цепи датчика KTY84/130 | Проверить цепь датчика Заменить |
| После достижения в камере температурного режима звучит сигнал аварии и сигменты старших разрядов табло индикаторов мигают с частотой 2 Гц. | Неисправность в цепи датчика KTY84/130. Пробит симистор ВТА-140 | Проверить цепь датчика Заменить Заменить |
| Длительное время не включается индикатор выхода на режим , происходит утечка горячего воздуха | Не плотное прилегание двери | Отрегулировать прилегание двери, посредством передвижения петель и ручки двери в соответствующих пазах |

10.1  При необходимости устранения возможных неисправностей отключить стерилизатор от питающей цепи , отсоединив вилку шнура питания от розетки.

10.2  Для доступа к элементам блока управления, необходимо снять крышку блока.

10.3  Для доступа к электронагревателям , крыльчатке , датчику , термопредохранителю

необходимо отвинтить четыре гайки ограждения и извлечь ограждение из камеры .

# 11.Гарантии изготовителя.

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие стерилизатора требованиям технических условий ТУ У 33.1-32132564-001-2003   при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

11.2 Гарантийный    срок эксплуатации стерилизаторов 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения стерилизатора в таре изготовителя 12 месяцев со дня его изготовления.

11.3 Срок ввода в эксплуатацию не должен превышать гарантийного срока хранения.

11.4 Претензии в адрес предприятия-изготовителя представляют в случае невозможности ремонта стерилизатора на ремонтном предприятии, обслуживающем стерилизатор.

11.5 Внимание ! При выходе изделия из строя в период гарантийного срока в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает его владелец.

12.Сведения о рекламациях.

12.2 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

12.3 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

12.4 Для устранения причин неисправности составляется акт, в котором должны быть указаны:

- производственный номер стерилизатора;

- дата получения стерилизатора с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому изделие было получено;

- количество часов работы стерилизатора с начала

- эксплуатации;

- причина ( вид) неисправности;

- наименование узлов и деталей, пришедших к негодности,

- износились.

-      наименование повреждённых узлов.

12.5 К рекламации следует приложить:

-акт ввода стерилизатора в эксплуатации;

-заполненный гарантийный талон;

-заключение комиссии, составившей акт о причине неисправности.

Примечание: Участие в комиссии представителя ремонтной организации или предприятия-изготовителя обязательно.

12.6 Если в течение гарантийного срока стерилизатор вышел из строя по вине потребителя, то претензии не принимаются.

12.7 Рекламации на стерилизатор, детали и узлы к нему, подвергшиеся ремонту потребителем, не рассматриваются и не удовлетворяются.

12.8 Возврат изделия производится в таре изготовителя или в таре соответствующей законодательной базы Украины, с приложенной рекламацией .

13. Сведения о консервации

13.1 Стерилизатор перед упаковкой подлежит консервации, обеспечивающей защиту от атмосферной коррозии при хранении и транспортировании. Предельный срок защиты без переконсервации 3 года.

13.2 Консервации подлежат наружные металлические поверхности стерилизатора, в том числе с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями, кроме окрашенных поверхностей.

13.3Консервация стерилизатора производится нанесением на поверхности, которые подлежат консервации , консистентной смазкой      ПВК.

13.4 Упаковка стерилизатора производится  в гофрокортонный ящик с предварительным обвёртыванием изделия и комплектации  обёрточной бумагой и обвязкой шпагатом.

# 14.Правила транспортирования и хранения

14.1 Транспортирование стерилизатора в упаковке предприятия-изготовителя допускается крытым сухопутным и речным транспортом. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых и герметичных отсеках.

14.2 Условия транспортирования стерилизатора в части воздействия климатических факторов:

-  температура от - 50оС до + 50оС;

- относительная влажность до 98% при температуре + 25оС.

14.3 Упакованный стерилизатор должен храниться в интервале температур от + 5оС до +40оС и относительной влажности до 98% при температуре 25оС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

15.Свидетельство о приёмке

# Стерилизатор воздушный  ГП-10-01, ГП-20-01,ГП-40-01,ГП-80-01

производственный номер  _____________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации              ТУ У 33.1-32132564-001-2003 и признан годным к эксплуатации.

Руководитель службы технического контроля выпуска______________

Дата выпуска _______________________

16.Свидетельство о консервации

# Стерилизатор воздушный  ГП-10-01,ГП-20-01,ГП-40-01,ГП-80-01

производственный номер ____________

подвергнут консервации согласно требованиям , предусмотренных в технических условиях ТУ У 33.1-32132564-001-2003.

Дата консервации ___________________________

Изделие после консервации принял ____________

17.Свидетельство об упаковке

Стерилизатор воздушный ГП-10-01,ГП-20-01, ГП-40-01, ГП-80-01                                                производственный     номер ____________

упакован согласно требованиям, предусмотренных конструкторской документацией и ТУ У 33.1-32132564-001-2003.

Дата упаковки _________________________

Изделие после упаковки принял __________

Рис 1.

1-корпус, 2-дверь, 3-блок управления,  4-кожух, 5-коробка, 6-стенка камеры, 7-теплоизолятор, 8-крыльчатка, 9-электродвигатель, 10-электронагреватель, 11-термопредохранитель, 12-датчик, 13-ручка,    14-кассета, 15- пробка.

## «Медоборудование»

67700, Одесская обл., г. Б-Днестровский, ул. Шабская 102-Б

тел. 8(04849) 3-19-34, www.sterilizator.od.ua

E-mail : medoborudovanie06@ya.ua

medoborudovanie06@rambler.ru

Гарантийный талон

на ремонт в течении гарантийного срока

Стерилизатора воздушного  ГП ______

ТУ У 33.1 – 32132564.001– 2003

Дата выпуска ___________

Продан ____________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ________________________________________________

( дата, подпись, фамилия)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием_____________

______________________________________________________________

Подпись руководителя

ремонтного предприятия

Подпись руководителя

учреждения владельца

## «Медоборудование»

67700, Одесская обл., г. Б-Днестровский, ул. Шабская 102-Б

тел. 8(04849) 3-19-34, www.sterilizator.od.ua

E-mail : medoborudovanie06@ya.ua

medoborudovanie06@rambler.ru

Гарантийный талон

на ремонт в течении гарантийного срока

Стерилизатора воздушного  ГП ______

ТУ У 33.1 – 32132564.001– 2003

Дата выпуска ___________

Продан ____________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ________________________________________________

( дата, подпись, фамилия)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием_____________

______________________________________________________________

Подпись руководителя

ремонтного предприятия

Подпись руководителя

учреждения владельца

## «Медоборудование»

67700, Одесская обл., г. Б-Днестровский, ул. Шабская 102-Б

тел. 8(04849) 3-19-34, www.sterilizator.od.ua

E-mail : medoborudovanie06@ya.ua

medoborudovanie06@rambler.ru

Гарантийный талон

на ремонт в течении гарантийного срока

Стерилизатора воздушного  ГП ______

ТУ У 33.1 – 32132564.001– 2003

Дата выпуска ___________

Продан ____________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ________________________________________________

( дата, подпись, фамилия)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием_____________

______________________________________________________________

Подпись руководителя

ремонтного предприятия

Подпись руководителя

учреждения владельца

Только для представителей медтехники

Инструкция по настройке блока управления .

- Удерживая правой рукой кнопку 7 (рис.2) , включить кнопку 1. При этом начнет мигать первый разряд (слева) индикатора времени 2 (рис.2) и запустится двигатель. Кнопку 7 отпустить.

- Нажимая кнопку 7 (рис.2), заставить мигать третий разряд индикатора времени 2 (рис.2).

- Кнопкой 6 (рис.2) изменить нулевое значение третьего разряда индикатора 2 (рис.2) на значение 2 ( цифра 2 мигает).

- Нажать кнопку 7 (рис.2). В результате на индикаторах 2и 5 (рис.2) появятся значения одного из пяти режимов. Кнопкой 6 (рис.2) установить режим 60 мин.; 180ºС.

- Нажать кнопку 7 (рис.2). При этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор начала процесса стерилизации 4 (рис.2). Это значит, что запустилась система управления.

Происходит разогрев стерилизационной камеры. При достижении 180ºС на индикаторе 5 ,звучит звуковой сигнал. Приблизительно через 10 мин. звучит звуковой сигнал и загораются одновременно: индикатор выхода на режим 3 (рис.2) , индикатор авария 8(рис.2) , индикатор 10(рис. 2) , индикатор выгрузки 6 (рис.2). Это значит, что стерилизатор вышел в режим настройки температуры.

- Вставить в отверстие в верхней панели стерилизатора термометр со

шкалой не менее 200ºС. На индикаторе 2 (рис.2) начнется

обратный отсчет времени , а на индикаторе 5 будет отображаться

температура 180ºС.

- Нажать кнопку 7(рис.2) один раз. На индикаторе температуры 5(рис.2) показания будут  обнулены, при этом будет мигать первое значение(слева) (сотни º С) индикатора 5 (рис.2). При помощи кнопки 6 ( рис.2) установить значение равное показаниям

термометра. Это будет цифра 1.

- Нажать кнопку 7(рис.2) один раз. Первое значение индикатора 5 (рис.2) перестаёт мигать. Начинает мигать второе значение (десятки) индикатора 5(рис.2). Изменить его можно при помощи кнопки 6 (рис.2) до значения на термометре.

- Нажать кнопку 6(рис.2) один раз. Второе значение индикатора 5 (рис.2) перестаёт мигать. Начинает мигать третье значение (единицы º С ) индикатора 5(рис.2). Изменить его можно при помощи кнопки 6 (рис.2) до значения на термометре.

- Нажать кнопку 7(рис.2) один раз. Блок управления перейдет в

режим поддержки.Дождаться установления температуры 180ºС на

индикаторе 5(рис.2) ( приблизительно10-15 мин.). Сравнить

показания термометра и индикатора 5 (рис.2). При необходимости

пп.7-10 повторить.

11.   Выключить блок управления клавишей 1 (рис.2).

12.   Настройка закончена.

13.   При неправильном включении термодатчика будет наблюдаться

неправильная работа блока. Это будет наблюдаться ростом

температуры на индикаторе 3 (рис.2):

приблизительно до температуры 110-140ºС, затем начнётся

падение температуры на индикаторе 5 (рис.2). При этом в самой

камере  происходит рост температуры.

В связи с этим необходимо правильно включить в цепь

термодатчик.

Замена термодатчика. (KTY-84/130).

Один из выводов термодатчика обозначен чёрной меткой(катод). Этот     вывод должен быть включен к ноге А6 разъема РП10-15 (схема электрическая принципиальная РЭ).

Элементы  схемы принципиальной.

| Обозначение стерилизатора | Обозначение по схеме | Наименование элемента |  | Количество на 1 изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | Sк | Термопредохранитель | KSD-301 8A KSD-301 8A KSD-301 10A KSD-301 15A | 1 1 1 1 |
| ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | Rк | Терморезистор | KTY-84\130 | 1 1 1 1 |
| ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | Ек | нагреватель трубчатый | ТЭН 72А13/0,6 ТЭН 72А13/1,25 ТЭН 83А13/1,60 ТЭН 108А13/2,0 | 1 1 1 1 |
| ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | M | Электродви- гатель | ММ90. 4М/56УХЛ4 220 В 50Гц УХЛ4 | 1 1 1 1 |
| ГП-10-01 ГП-20-01 ГП-40-01 ГП-80-01 | C1 | конденсатор | К78-02, 4 мкФ, 450В, 50 Гц | 1 1 1 1 |

Таблица регистрации рекламаций

| Дата отказа или возникновение неисправности | К-во часов работы прибора до возникновения или отка за неисправ ности | Краткое содержание неисправности | Дата напра вления рекламации | Меры принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом и

содержать сведения о принятых мерах.

- Рекламация, полученная заводом, рассматривается в пятнадцатидневный срок . О принятых мерах письменно сообщается потребителю .

Печать на принтере :

21-1

2-20

19-3

4-18

22-5

6-15

22-7

8-16

22-9

10-17

14-11

12-13